基金项目：新疆阿勒泰地区科技计划项目（课题编号：201706）

口咽通气管型经口腔内镜检查装置在无痛检查中的应用

薛勇    张梁

（新疆阿勒泰地区人民医院麻醉科，新疆 阿勒泰 836500）

【摘要】目的 探讨口咽通气管型经口腔内镜检查装置在无痛检查中的应用方法与效果。方法  选择在我院门诊自愿要求无痛胃镜检查患者200例作为研究对象，根据内镜检查装置的不同分为A组与B组，A组采用常规普通牙垫为口腔支撑的内镜检查，B组应用我院自主研制的口咽通气管型经口腔内镜检查装置，常规静脉全麻用药，观察血氧饱和度（SpO2）变化和退镜率等情况。结果  两组患者的麻醉时间、年龄、性别比、胃镜操作时间、体质量指数等对比差异无统计学意义（P>0.05）。A组在检查期间的血氧饱和度下降率与退镜率分别为30.0%和9.0%，B组分别为3.0%和1.0%，A组明显高于B组（P<0.05）。结论  口咽通气管型经口腔内镜检查装置在无痛检查中的应用可有效降低血氧饱和度下降率与退镜率，值得在临床中推广应用。

【关键词】口咽通气管型经口腔内镜检查装置；内镜检查；无痛检查

中图分类号：R614                    文献标识码：B

胃镜检查是临床常见的诊疗项目，通过胃镜能清晰、顺次观察食管、胃、十二指肠球部甚至降部的黏膜状态，诊断可靠、安全性高。胃镜检查借助一条纤细、柔软的管子伸入胃中，可以直接观察到被检查部位的真实情况，也可对病变部位进行病理活检及细胞学检查，是上消化道病变的首选检查方法[1]。根据患者病情及患者的耐受性，胃镜检查分为清醒胃镜检查和由麻醉医师实施静脉全麻下行无痛胃镜检查两种。但无论采取哪一种检查方式，均需要使用口腔牙垫支撑，一是给予胃镜操作有足够的空间；二是避免检查时误伤（咬伤）胃镜光纤[2]。在以往胃镜检查时为避免患者发生缺氧，都给予鼻饲吸氧，但由于胃镜在口腔的占有，使呼吸道的有效腔减少，鼻饲给氧的氧流根本无法到达声门处形成有效气体交换，全部经口腔逸出[3]。为了提高无痛内镜检查的临床安全性，本文将我院自2015年开始采用我院自主研制的口咽通气管型经口腔内镜检查装置的一些临床应用体会报道如下。

1 资料与方法

1.1 对象：

采用回顾性、总结性研究方法，研究时间为2015年3月至2018年3月，选择在我院门诊自愿要求无痛胃镜检查患者200例作为研究对象，纳入标准：临床与检查资料完整；所有病例均无明显呼吸循环系统疾病；医院伦理委员会批准了此次研究；年龄20~80岁；ASAⅠ~Ⅱ级。排除标准：妊娠与哺乳期妇女；临床与检查资料缺项者；胃镜检查禁忌者。根据内镜检查装置的不同分为A组100例与B组100例。

1.2 内镜检查方法。

A组：采用常规普通牙垫为口腔支撑的内镜检查；B组：应用我院自主研制的口咽通气管型经口腔内镜检查装置（专利号：201620002006.7），其是在普通口腔检查牙垫的基础上，根据口腔生理解剖增加一个带弧度的口咽通气管路，片体端设有可接氧源的通道。可根据需要调节氧流量，将氧源有效输送到声门处，亦不与胃镜争占口腔空间。减少胃镜的退镜率，及反复下镜对胃肠道的刺激；在体位变换及全麻下产生舌后坠的发生率。该装置极大地提高了麻醉医生对患者管理的安全性，及缩短术者的检查操作时间，最大程度地减轻因操作对患者的胃肠道刺激。

所有患者术前禁饮、禁食6~8 h，入室后予以建立静脉通路，连接多参数监护仪，备好氧气，术前测量血压、心率、呼吸和血氧饱和度。待术者将胃镜检查器械准备好后。所有患者均在20 s内静脉缓慢注射芬太尼1 μg/kg后，并以丙泊酚2 mg/kg的剂量于30~60 s内静脉复合，待患者意识消失、刺激无反应时开始手术，以后根据手术时间的需要或患者肢体是否出现活动等情况适时追加丙泊酚，每次追加丙泊酚剂量0.5~1 mg/kg。

1.3 观察指标：

①记录两组患者的麻醉时间、年龄、性别比、胃镜操作时间、体质量指数等。②记录两组患者的血氧饱和度下降率与退镜率，退镜标准：血氧饱和度 85%以下退镜给予面罩加压给氧。

1.4 统计学方法：

选择SPSS22.00软件对计量数据与计数数据进行分析，以（x±）、百分比表示，对比为方差分析、χ2分析、t检验，差异显著，具有实际有统计学意义（P<0.05）。

2 结  果

2.1 一般资料对比：

两组患者的麻醉时间、年龄、性别比、胃镜操作时间、体质量指数等对比差异无统计学意义（P>0.05）。见表1。

表1  两组患者一般资料对比

| 组别 | 例数 | 麻醉时间（min） | 年龄 （岁） | 性别比 （男/女） | 胃镜操作时间 （min） | 体质量指数（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A组 | 100 | 34.22±2.91 | 45.20±2.48 | 60/40 | 17.20±2.48 | 22.48±2.71 |
| B组 | 100 | 35.01±3.11 | 45.09±3.24 | 63/37 | 17.09±3.11 | 22.10±3.88 |
| P |  | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 |

2.2 血氧饱和度下降率与退镜率对比：

A组在检查期间的血氧饱和度下降率与退镜率分别为30.0%和9.0%，B组分别为3.0%和1.0%，A组都高于B组，对比差异都有统计学意义（P<0.05）。见表2。

表2  两组血氧饱和度下降率与退镜率对比[n（%）]

| 组别 | 例数 | 血氧饱和度下降率 | 退镜率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A组 | 100 | 30（30.0） | 9（9.0） |
| B组 | 100 | 3（3.0） | 1（1.0） |
| P |  | <0.05 | <0.05 |

3 讨  论

口咽通气导管为一种非气管导管性通气管道，是最简单、经济、有效的气道辅助物，在临床上的应用广泛，其适应症包括呼吸道梗阻患者、气道分泌物增到时便于吸引、癫痫发作或抽搐时保护舌齿免受损伤等，其操作简便，易于掌握[4]。该导管不仅可以避免舌后坠，也可防止舌咬伤，还有利于吸痰，操作比较迅速，可有效保持呼吸道通畅。口咽通气导管在使用过程中需要根据患者的实际情况选择尺寸、材质等，插入前需要清洁口腔分泌物，插入操作时动物需要轻柔、准确，置管成功后需要妥善固定好，以免脱出[5]。当前临床上传统使用的口咽通气管在使用时存在无法有效地固定，易引起误吸、窒息等并发症，影响通气效果。口咽通气管型经口腔内镜检查装置是在普通口腔检查牙垫的基础上，根据口腔生理解剖增加一个带弧度的口咽通气管路，片体两侧设有可接氧源的通道。可根据需要调节氧流量，将氧源有效输送到声门处，也不与胃镜争占口腔空间。减少胃镜的退镜率，及反复下镜对胃肠道的刺激；在体位变换及全麻下产生舌后坠的发生率[6]。口咽通气管型经口腔内镜检查装置极大地提高了麻醉医生对患者管理的安全性，及缩短术者的检查操作时间，最大程度地减轻因操作对患者的胃肠道刺激[7]。口咽通气管型经口腔内镜检查装置可通过兴奋迷走神经，可降低血管压力和减慢心率[8]。本研究显示A组在检查期间的血氧饱和度下降率与退镜率分别为30.0%和9.0%，B组分别为3.0%和1.0%，A组都高于B组，对比差异都有统计学意义-（P<0.05）。

综上所述，口咽通气管型经口腔内镜检查装置在无痛检查中的应用具有操作简便、易于掌握等特点，可有效降低血氧饱和度下降率与退镜率，促进保持呼吸畅通，值得在临床中推广应用。

参考文献

[1]骆亚南，蒋小剑.口咽通气管吸痰对提高昏迷患者血氧饱和度的研究[J].中国药物与临床，2018，18（3）：432-434.

[2]胡敏.口咽通气管联合气管按压法治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者的临床效果[J].临床合理用药杂志，2017，10（3）：133-134.

[3]邱芳英，李瑜，苏燕.观察一次性口咽通气管在危重病人的院前急救和转运过程中的应用[J].哈尔滨医药，2018，38（1）：68-69.

[4]阿丽娜·阿尤甫，杨思敏，刘晓青，等.改良口咽通气管在纤维支气管镜气管插管教学中的应用[J].实用医学杂志，2014（4）：588-590.

[5]田海涛，李美荣，王士雷，等.经口咽通气导管高频喷射通气术在无痛纤维支气管镜检中的应用[J].临床麻醉学杂志，2016，32（6）：606-608.

[6]冯林娟，张华.新型口咽通气管固定方法在临床使用中的效果[J].国际护理学杂志，2017，36（17）：2445-2448.

[7]刘舒，方凯，肖小培.不同通气方式对急诊心肺复苏患者治疗效果的影响[J].中国急救医学，2017，37（z2）：3-4.

[8]李玉华.不同通气方式对急诊心肺复苏患者治疗效果的影响分析[J].中国全科医学，2017，20（z2）：130-132.